## Slide 1
驭光共聚焦设备问题
2022年1月25日
孙国防、刘海华

## Slide 2
共聚焦测试问题
编号 | 问题 | 结论/原因
1 | 共聚焦多次测试结果稳定性——较好 （1）相邻位置取三个轮廓曲线 （2）不取放，同一位置多次测试 （3）反复取放，同一位置多次测试 | 测试结果有1%的波动，多次测试稳定性较好
2 | 共聚焦波纹问题 （1）20倍能够明显看到波纹 （2）10倍情况下能看到轻微波纹 （3）50倍及高倍情况下看不到波纹 | 机台或光路问题
3 | 测试位置影响测试结果（20及50倍）——不准 （1）横向不同位置，测试结果不同 （2）纵向不同位置，测试结果不同 | 机台或光路问题
4 | 50倍拼接测试的准确性——不准 （1）50倍镜头下（弹夹）拼接测试结果与单包测试结果不一致，单包测试结果的变化趋势与设计ROC变化趋势更接近 （2）横向拼接与纵向拼接得到的结果有差异 | 机台或光路问题

## Slide 3
不取放多次测试
平均值：1152.2 um
非均匀度：0.96%
平均值：1133.1 um
非均匀度：0.55%

## Slide 4
多次取放对测试（20倍镜头）
原始测试结果
处理后测试结果
平均值：669.56 um
非均匀度：1.06%
白光干涉仪的两次测试偏差
ROC结果
共聚焦反复取放测试具有较好的稳定性
V3.2
V3.1 POG

## Slide 5
波纹
驭光20倍
供应商20倍
驭光10倍
驭光50倍
刀切
弹夹
更换新镜头之后，问题依然存在

## Slide 6
波纹
在2021年1月26日的测试中也发现了相同问题

## Slide 7
测试位置影响 x50镜头
A
B
C
D
E
测试区域和测试方向均影响测试结果，偏差有10%
实验说明：
1. 将测试样品置于A、B、C、D、E五个位置，50倍镜头，测量平均轮廓数据并导出
2. 尽可能保证每次测试的是同一位置，可在片子上加一条划痕标记
3. 测试样品无要求，可用曝BKM曲线的testkey
4. 样品旋转90°，50倍镜头，再放置到不同位置处测试平均轮廓数据并导出
图中1和2表示不同的测试样品

## Slide 8
测试位置影响 x20镜头
Chart: V3.2弹夹复测
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15
PR | 758.374 | 732.2713 | 760.3229 | 731.1301 | 754.2088 | 735.9216 | 750.3138 | 747.7009 | 754.9264 | 738.4871 | 759.6609 | 734.527 | 763.7817 | 739.3181 | 749.8072
PR复测单包 | 720.3086 | 715.3537 | 718.1357 | 718.6217 | 718.3172 | 720.3147 | 718.8653 | 717.4269 | 718.4962 | 718.785 | 721.0996 | 719.5015 | 716.2879 | 717.8279 | 733.4505
PR复测双包 | 756.7469 | 735.8924 | 753.4009 | 736.4496 | 758.9955 | 745.4468 | 756.0973 | 734.5373 | 753.0324 | 738.8104 | 753.925 | 735.3237 | 765.5415 | 741.1457 | 743.3746
1. 双包测试的结果比较一致，与单包测试的结果不同，
2. 双包测试的结果比单包测试结果偏大
3. 双包测试的左侧与右侧视场的ROC结果有一定偏差，单包测试的一致性较好

## Slide 9
拼接准确性
Chart: V4 PR弹夹测试
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15
设计值 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
x20 单包测试 | 724.8113 | 720.1227 | 721.1274 | 719.8341 | 723.7199 | 770.4297 | 759.3587 | 769.7907 | 764.2447 | 806.764 | 796.2343 | 807.5018 | 797.5288 | 808.0855 | 797.8956
x50 横向拼接 | 792.8995 | 791.8081 | 761.1854 | 744.3747 | 739.5358 | 794.9667 | 815.7514 | 813.0964 | 831.6413 | 860.8608 | 829.3283 | 823.3295 | 830.0123 | 825.9069 | 821.0134
x50 纵向拼接 | 750.9267 | 753.0831 | 752.473 | 753.3167 | 759.534 | 808.2922 | 814.5915 | 802.9496 | 795.7085 | 832.1893 | 834.3439 | 833.9566 | 845.0792 | 831.6064 | 829.461
x50 横向拼接复测 | 765.1687 | 768.4963 | 765.2447 | 774.9505 | 771.2545 | 788.4149 | 780.6829 | 794.7772 | 811.1895 | 852.9353 | 856.1779 | 857.6152 | 830.4078 | 863.1691 | 855.8969
x50 单包测试 | 789.4145 | 775.2019 | 771.7246 | 774.3179 | 771.6349 | 822.0706 | 822.0721 | 816.4188 | 816.8516 | 863.2254 | 863.5929 | 857.8812 | 871.4148 | 861.6808 | 859.2505
拼接测试与单包测试结果有差异
横向拼接与纵向拼接结果有差异

## Slide 10
后续处理
基恩士工程师王工今天上午过来更换新的x20倍镜头，发现波纹问题依然存在，因此不是镜头问题。
后续王工将测试问题反馈给日本原厂（年前反馈），2月8号能收到日本方的反馈。 我们上午与王工沟通认为可能的原因有两个，机台问题和光路问题。针对这两种问题的解决方案如下： 1. 机台问题 （1）年后基恩士工程师与机台供应商一起过来排查机台问题。王工指出我们的设备存在机台前后不水平，气浮只有后面有用，气囊漏气等问题。另外王工会带原底座搭配我们的机台进行测试，看是否还会出现波纹问题。顺利的话2月15日前解决机台问题； （2）王工找另一台同型号的设备，复测我们的样品，看是否也出现波纹； 2. 光路问题 如机台排查无问题或机台维修之后仍不能正常使用，则需要将设备寄往日本维修，时间消耗上需要三个月以上。
补充： 1. 我们找达到2021年1月26日的测试文件，发现一年前设备就有相同问题 2. 设备维修完之后，建议联系第三方来进行性评估，如上海计量局